国家站运营执行工控机软件知识点

1.软件数据是备份到D:\DBBackup的，这个文件夹应该运营定期复制一份到U盘。以防硬盘操作，也有数据，工控机坏了，要回补数据，也可以备份这个文件。

2.数据库登录界面是有三个框的  数据库用户名是  sa   密码是RLsus，经常输密码时，键盘开了数字键，使得输入的密码是数字，所以最好用文本来复制贴贴，这样看到自已有没有输错，错输入时先检查键位数字有没有打开。

注：登陆框 是只有两个框的界面，注销后，弹出的界面是登陆界面，还是数据库密码界面要分清，弹出数据库密码界面是指数据库系繁忙，或停电引起数据库坏了，所以看你之前是点过注销，还是停过电，来分清楚，可能是那种情况。

3. 日志记录里的   反控日志，系统日志，五参数取值日志，分析日志，故障日志，是必须很熟炼并且撑握这些日志显示什么时候是正常，显示什么日志是系统做了什么操作

反控日志：记录下你所有反控操作，与系统自动操作，其中在设备面板上点击的反控操作，是会多一条手动的，定时任务做的反控操作是多一条定时的，然后系统真正执行时，也会出现一条反控操作，证明已下发该命令。要学习反控日志，你可在每次反控操作后，查一下反控日志，看看出什么内容通过对比学习，1分钟内肯定出日志结果可供用户查询，多对比，就能熟练。

系统日志：主要是记下PLC走流程的步聚，即整点采样配置 里的排期任务流程的执行情况（注：整点采样配置是与PLC预处理，采水，清洗，排空这些有关，通过PLC走预处理流程走到制样分析，触发仪器启动测量的，没有流程就不触发仪器，所以仪器不启动测量，先查系统日志流程正常不正常），如果没有这些明细流程，日志里很快就出现 待机 这个系统日志，那么意味着你PLC打了手动，没有执行流程，要么就是PLC出错了，如果连   整点命令，五参数采水   这些流程都没有的话，就是你没有排这个整点采样配置;  多对比之前的正常流程所出的日志，就能知到当前系统日志有没有出错，有没有异常。7点PLC的核查不执行，应该检查一下，是不是跨度核查的系统日志下一个就是待机，因为零点核查的待机应该出现在跨度核查之前，如果出现在之后证明PLC处核查周期这个时间设得太长了，影响了下一个跨度核查的执行，当跨度核查到时间执行时，零点核查的PLC流程没走完，于是就出现不执行跨度核查，这种情况只需减少  核查周期 减少三分钟（在PLC设备面板处可改）

五参数取值日志：   可以查到什么时候取实时值，结合查询数据表格里实时数据，五参数的实时值，和取数值，这两个因子（没有实时值三个字的因子，就是取数值比如pH实时值 和pH）实时值每分钟在变，所以如果整个半小时（每个小时的0~30分），实时值都偏高，异常，那么，就是你采上来的水的确有问题，或者你电极有问题，你得现场观察，通过五参数取值日志，可以看到五参的取数值因子，是取那一个分钟的实时值的，通过这个来排查问题。取数值是只有PLC有走流程才会取数。不走流程不取数，除非你在30分前人工点击取值按钮人工取值。

分析日志：分析日志主要查仪器的开始与结束，一般这个日志是带  <<XXXXXX  与XXXXXX>>   的，所以你只需要检查，你对应的启动测量里，有没有完整配对的  << 和  >>    ,比如日志  <<水样测试开始  和  水样测试结束>>  这两个日志缺一不可，必须检查其是否配对出现，如果不是配对出现，那么检查是否你仪器程序有问题，

1.检查是否当你开关门或点仪器面板上的确定按钮时产生了日志，这些因为对仪器物理上的操作产生的日志，会把要上传给工控机的日志给冲掉.（新版本的仪器对这一点是有保护的，一般不会出现，除非仪器程序卡列）

2.还有一个可能是，你安装上位机软件是装错日志，日志出现乱码，或日志混乱无序的这种情况就是按装软件是装错版本，微型站的仪器装了大柜站的软件，或大柜站的仪装器装了微型站的软件。

<< 决定你数据上传到台，是作为那里时间点的数据来上传，  >>  结束，决定你什么时间读数据库的数，来上传到平台，所以这两个日志，少了一个，则，上传数据就会出现异常，   除非你平台配置传输因子里，传输的因子含有附加值other,那么这些含 other的上传因子就是不按日志来上传，而是固定的定时，时间来上传关于other的说明，请在平台配置鼠标移到协仪对应下拉上，即弹出显示有详细说明。

故障日志：主要查询PLC有没有采水故障，和各仪器的故障，每次启动测量出问题必查这个界面。

这里说明一下Z缺数据标识的上传，五参数默认按电导率是否为零来决定上传Z缺水样标识，旧版本软件是看PLC  是否有报采水故障来出Z标识，对于新版本，如果电导率电极霈了，出了0使得上传平台数据出Z标识，那么你可以添加一个  名字叫‘Z下限’  的因子，把这个下限设为  -1，电导率永远不会出-1的值，所以就不会再报缺水样，待电极修好后，设为这个正常下限，可以设为低于0.3报Z缺水样

具体因子添加方法如下

设备配置=》因子列表   添加1个状态因子，因子名叫 Z下限，   选 双寄REAL存器读写，然后，  因子的  附加1填FILE    然后加完后，去设备面板，参数界面，  看到多了个      Z下限的输入框   输入 -1 的值，点写入，然后点一下参数，看能不能写入成功.

4.设备配置每次导入，都得检查一下平台配置传输因子有没有空白因子，因子名为空白的需要点击重新匹配，匹配不上的，可通过下拉选择补上，对于国家站，也可以点 ，Ctrl+A全选，批量删除， 重新点生成，然后手动删掉不用上传的因子和因子编码为NＤF的因子，注意一下，五参数上传温度时，不要上传了温湿度计的温度，所以，一般温度度计的温度应该改名为　　室温。 生成完后，检查，传输因子配置是否正确，应学会看传输因子配置是否正确。

5.串口打开失白检查    windows  设备管理   处是否有这些串口，如果串口驱动消失，要么主板插串口扩展卡坏了，还有可能是个别的程序点用了这个软件，一个串口同时只能补一个软件使用，检查一下是否有串口助手软件没有退出。或其它软件，有串口功能，打开占用了你的串口。

6.usb转串口是不稳定的，工控机串口不够请京东上购买蒲公英R100A  按软件组教程配置一下上传，必须撑握  R100A的用法，因为，只要买得够多，它能每个站扩展100个串口的.成本也跟usb转串口线差不多价钱，就是使用R100A的现场必须要路由器和交换机。R100A的网口是不能直接工控机网卡上的。还有工控机传数据给3C数采仪，必须加有人物联网的 串口转232模块，具体请向陈琛Bom专员索要物料编码。

7.质控上报数据报表里含有所有国家站级别平台的上传数据，一般你查数据报表就用这个界面的报表记录来查询，最准确，因为小时数据分析里的数据只是模拟数据。  还有就是质控上报数据界面的数据，只要能查出来，一定就有上传给平台的（自动重发功能开启除外，不含自动重发的那条重发数据）你想查询所有上传水样全因子，横向排例也可以在质控上报界面，查 常用全因子水样报表.理论上数据表格里的小时数据分析 报表只是给普通水站用。国家站不用。

所以质控上报有上传平台，但平台却收不到数据，你就要看看是不是网络问题了，注意，能上网不代表网络没问题，  telnet 一下平台ip与端口，具体方法可百度。telnet通的，平台显示连接异常时也能telnet通的，就是平台问题了。质控上报查不到的，就得查分析日志的开始与结束日志的，结合开始的显据时间与结束的读数时间，对实时数据，找出原因。

8.软件不开机自启，1设好Bois断电自启，  2.当次装软件时，有勾开机启动，或自行百度把软件快捷方式拖入启动项文件夹。

9. 国家站HD升级，主要是用于集成干预，需升级软件，使系统设置里包含    设备面板启动测量HD这个勾，打上这勾，点保存即可以实现，所在设备面板反控的流程都带HD，这个功能，是国家站规定的，不要跟我们说不方便。

10.代表分钟这表报表，跟系统设置里下图两个界面有关，

跟这个界面无关。不要乱改小时数据类型 ，以防影响通用212协议的平台数据上传。

11.反算法匹配，请检查设备配置=》对应仪器的  因子列表，是否有  稀释倍数和量程系数 这两个因子，没有，则按软件组教程添加上，有，则点一下因子列表顶部的数据刷新，看出的值是不是零，是的话，就是你仪器没有升级为带反算法的版本，有些人，经常说仪器程序是刚升的，  刚升？与有没有升带反算法的版本是两回事，找技术中心索要正确的版本。

- 关于仪器恒值问题，看到系统日志，反控日志，分析日志，故障日志，全部正常，但上传平台的值就是恒值，采水没有问题，这个的情况，还恒值，很简单，就是仪器或电极的确出恒值，你可以，在设备面板，对应因子里，把对应因子的小数位多开几个，比如原来是小数位后两位，改为小数位后4位，然后，查数据报表，实时数据，把这几个你认为恒值的数所查出来，导出为Excel，看到小数位后面几位不恒值，就可以拿着这份表，跟考核你的人理论，如果是仪器问题引起恒值请找技术中心的人员协调。查完报表后记得把小数位改回去.

- 数据库单位与显示单位问题

数据库单位：存入数据库的单位，一般设置与平台传输的因子单位相同

显示单位：设备面板上显示的，查询表格显示的，能与数据库单位互相转换

如下图：

显示单位设置为mS/cm,数据库单位为uS/cm两单位之间相差1000倍,则电导率存入数据库时会计算*1000  （ 1mS/cm=1000uS/cm）

注：某些仪器表头显示单位与传数数据包单位不一致需确认，大部份仪器，只要把数据库单位和仪器上显示的单位一样，即可正常转换数据，单位一致则不转换数据。

PLC预处理，流程相关问题，直接咨询陈庭均，工控机软件相关问题咨询 （水） 梁斌成，梁之明。 （气）老盛浩，钟银平； 仪器相关问题找技术中心庄法基协调研发各技术人员，  平台网页（我司开发的平台网站）找长沙研发中心舒少君协调长沙各技术人员。